УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

главный энергетик

ОАО «Беларуськалий»

_________А.А. Стельченко

«____»____________2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на закупку счетчиков электрической энергии для рудника 1РУ типа СС-301-5.1/U/Р(L)KW или аналога согласно плану закупок на вспомогательное оборудование на 2026 год.

1. Наименование и область применения:

- наименование (тип): счетчики электрической энергии типа СС-301-5.1/U/Р(L)KW или аналог, для автоматизированной системы контроля и учета потребления энергоресурсов.

- область применения: технический учет потребления электроэнергии в ячейках КРУЭ;

- закупаемое оборудование должно быть совместимо с эксплуатируемой системой «АльфаЦентр» фирмы «ЭльстерМетроника»

2. Счетчик электрической энергии должен иметь следующие технические параметры:

2.1. Тип закупаемых счетчиков - СС-301-5.1/U/Р(L)KW или аналог.

2.2. Измерение четырех параметров в многотарифном режиме (активная и реактивная в двух направлениях)

2.3. Номинальный ток – 5А (трансформаторное включение)

2.4. Номинальное напряжение – 3х57/100В, 3х220/380

2.5. Класс точности – 0,5S

2.6. Запись графиков параметров сети – 2 набора длительностью 3 и 30 мин по 10 величин каждый.

2.7. Интерфейс RS485.

2.8. Дополнительное независимое питание

2.9. 4 - трехэлементный счетчик (четырехпроводная линия)

2.10. Масса, не более – 2 кг

2.11. Габариты, не более – 320 х 180 х 90 мм

2.12. Степень защиты корпуса, не менее – IP 51

2.13. Рабочий диапазон температур, не менее – от –25 до +55° С

2.14. Относительная влажность, не хуже – до 95%

2.15. Средняя наработка до отказа – не менее 220 000 ч

2.16. Межповерочный интервал, не менее – 8 лет

2.17. Срок службы — не менее 32 лет

2.18. Самодиагностика

2.19. Защита от несанкционированного доступа при помощи пароля, контроля снятия крышки и журнала изменения программной конфигурации счетчика.

2.20. Параметрирование счетчика должно выполняться при помощи русскоязычного ПО (WMU или аналог). ПО должно входить в комплект поставки на CD или USB-флеш носителе.

3. Требования к документации:

3.1. Документация по монтажу, наладке и эксплуатации закупаемого оборудования должна быть на русском языке.

3.2. В предложениях должно быть отмечено, что оборудование будет   поставляться с руководством пользователя в бумажном виде на русском языке.

3.3. В представленной документации должна быть информация о содержании или отсутствии драгоценных и цветных металлов в изделии.

4. Гарантийные обязательства:

4.1. Гарантийный срок (включая все составляющие) – не менее 2 лет с даты ввода в эксплуатацию.

4.2. В предложениях претендентов должно быть отмечено о том, что в течение гарантийного срока будет обеспечена техническая поддержка (оказание технических консультаций, настройка оборудования в случае необходимости и т.п.) с временем реакции службы технической поддержки по телефону и электронной почте не более 48-ми часов, с прибытием технических специалистов на площади общества в случае необходимости в срок не более 3-х рабочих дней с момента сообщения Заказчика об отказе.

4.3. В предложениях должно быть отмечено, что ремонт или замена оборудования в период гарантии будет осуществляться продавцом в течение 15-ти рабочих дней с момента подачи заявки на сервисный центр продавца, или будет предоставлено оборудование на подмену. Перевозка оборудования с территории ОАО «Беларуськалий» до места ремонта и возврат, а также перевозка подменного комплекта оборудования, должны осуществляться за счет Поставщика.

5. Срок поставки, количество:

- июль 2026г. 2 - шт.

6. Дополнительные требования:

6.1. Сервисный центр должен находиться на территории РБ.  Претенденты в своих предложениях должны отразить порядок исполнения гарантийных обязательств (при ссылке на сервисный центр иной компании на территории РБ, указать его адрес и предоставить документы, подтверждающие готовность указанного сервисного центра исполнять гарантийные обязательства Поставщика).

6.2. Счетчики должны быть внесены в Реестр средств измерений РБ.

6.3. Поставщик должен предоставить свидетельство о первичной поверке (калибровке) лабораторией, аккредитованной в РБ.

6.4. Поставщик должен предоставить методику поверки предлагаемого прибора.

6.5.	Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

6.6 Предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки.

Главный энергетик рудника                                               С.П. Расолько

Качур 29 7891