УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Беларуськалий»

__________А.Б.Петровский

«_____»___________2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку лаборатории (стенда) для испытания защитных средств и оборудования в количестве 1 шт.

Основание закупки:

- план закупок по сводной заявке на вспомогательное оборудование по цеху электроснабжения на 2025 год.

1. Наименование и область применения:

- наименование (тип): лаборатория (стенд) для испытания защитных средств и оборудования;

- область применения: для выполнения испытаний средств защиты, используемых в электроустановках (диэлектрических перчаток, бот, галош, ручного инструмента для работ под напряжением) и оборудования до 50 кВ (указателей напряжения, измерительных и изолирующих клещей, изолирующих штанг, накладок и т.п.).

2. Технические требования к лаборатории (стенду).

2.1. Компоновка стенда:

2.1.1. Конструкция стенда – модульная, с организацией 2-х рабочих мест для одновременного проведения испытаний без пересечения технологических процессов, с раздельным управлением, устройством защитного ограждения в случае примыкания зон испытаний:

- стенд испытаний средств защиты до 20 кВ (перчатки, боты, галоши, ручной инструмент);

- стенды для испытаний указателей напряжения до 1000 В и испытаний изолирующих штанг и оборудования до 100 кВ (УВН, штанг, электроизолирующих клещей, накладок).

2.1.2. Размещение испытательных стендов предусмотреть в пределах помещения, согласно Приложения 1 с учетом существующих архитектурных решений.

2.2. Технические характеристики стенда испытаний средств защиты до 20 кВ:

2.2.1. Напряжение питания						     220 В, 50 Гц

2.2.2.  Наибольшее переменное рабочее напряжение	(шаг регулировки – 0,5 кВ)											0 – 20 кВ;

2.2.3. Диапазон измеряемых токов утечки, на канал 		не менее

0 – 25 мА;

2.2.4. Способ регулирования напряжения				 электронный;

2.2.5. Измерение 2-мя типами приборов: 	      цифровая индикация и стрелочная;

2.2.6. Относительная погрешность измерения напряжения 	    не более 3%;

2.2.7. Возможности программирования скорости подъема и спада напряжения, времени испытаний;

2.2.8. Режимы управления:

- ручной (оператор задает напряжение, максимальный ток утечки и время испытаний),

- автоматический (по встроенным готовым программам испытаний на каждый тип изделий);

2.2.9. Индикация и автоматическое отключение каналов с дефектными изделиями в процессе испытаний без прерывания основного хода испытаний СИЗ.

2.2.10. Состав стенда:

- блок управления (панель управления);

- высоковольтный блок;

- ванна из нержавеющей стали для одновременного проведения испытаний средств защиты в количестве не менее 8-х штук диэлектрических перчаток или 8-х штук обуви специальной диэлектрической (бот, галош), с полуавтоматическим заполнением водой изделий и подъемом каретки, устройством для слива воды из ванны (штуцер с шаровым краном в нижней точке).

2.3. Технические характеристики стенда для испытаний указателей напряжения, электроизолирующего инструмента и штанг до 1000 В:

2.3.1. Напряжение питания						   220 В, 50 Гц

2.3.2.  Диапазоны испытательных напряжений промышленной частоты (шаг регулировки – 0,1кВ): 					0 – 3,0 кВ переменное напряжение;

2.3.3. Способ регулирования напряжения	 			 электронный;

2.3.4. Погрешность измерения напряжения 			   не более 3%;

2.3.5. Диапазон измеряемых токов утечки			        0 – 50 мА;

2.3.6. Диапазон показаний вольтметра для проверки напряжения индикации											от 0 до 100 В

2.3.6. Возможности программирования скорости подъема и спада напряжения, времени испытаний;

2.3.7. Режимы управления:

- ручной (оператор задает напряжение, максимальный ток утечки и время испытаний),

- автоматический (по встроенным готовым программам испытаний на каждый тип изделий);

2.3.8. Одновременное испытание указателей напряжения одного типа - не менее 5 шт.

2.3.9. Состав стенда:

- водяная кювета из нержавеющей стали для испытаний указателей повышенным напряжением, устройством для слива воды из ванны (штуцер с шаровым краном в нижней точке);

- консольный стол для работы при испытаниях;

- приспособления и оснастка для испытания и проверки указателей в необходимом количестве;

- приспособления и оснастка для испытания электроизолирующего инструмента;

- приспособления и оснастка для испытания электроизолирующих штанг;

2.4. Технические характеристики стенда испытаний изолирующих штанг и оборудования до 100 кВ (УВН, измерительных и электроизолирующих клещей, накладок, штанг):

2.4.1. Напряжение питания						    220 В, 50 Гц

2.4.2.  Рабочее переменное напряжение (шаг регулировки – 0,5 кВ) 0-100 кВ;

2.4.3. Способ регулирования напряжения				электронный;

2.4.4. Погрешность измерения напряжения 			не более 3%;

2.5.5. Диапазон измеряемых токов утечки			0 – 10 мА;

2.4.6. Режимы управления:

- ручной (оператор задает напряжение, максимальный ток утечки и время испытаний),

- полностью автоматический (по встроенным готовым программам испытаний на каждый тип изделий);

2.4.7. Состав стенда:

- пульт управления (панель управления);

- высоковольтный блок;

- приспособления и оснастка для испытаний:

- электроизолирующих штанг напряжением 110 кВ (участками), одновременное испытание от 1 шт.;

- электроизолирующих штанг напряжением до 10 кВ, одновременное испытание – не менее 4-х шт.;

- электроизолирующих накладок, одновременное испытание от 1 шт.,

- указателей высокого напряжения одного типа – одновременное испытание (в т.ч. напряжения индикации) не менее 5 шт.

2.5. 	Требования к безопасности:

2.5.1. В конструкции и электрической схеме лаборатории предусмотреть блокировки, запрещающие подачу испытательного высокого напряжения на испытуемые изделия при:

- открытой двери высоковольтного отделения;

- включенном заземляющем ноже;

- выведенном из нулевого положения регуляторе напряжения;

2.5.2. Обеспечить наличие механических блокировок открытия дверей при снятых (отключенных) заземляющих ножах.

2.5.3. Измерительные приборы и органы управления должны располагаться таким образом, чтобы обеспечить оператору удобное управление и наблюдение за ходом испытаний.

2.5.4. Все органы управления и контроля должны иметь надписи на русском языке с указанием их назначения.

3. В комплект поставки должны входить:

3.1. Лаборатория для испытания защитных средств и оборудования в составе следующих стендов:

- автоматизированный стенд электрических испытаний средств защиты и электрооборудования напряжением до 20 кВ;

- автоматизированный стенд испытаний указателей напряжения до 1000 В;

- автоматизированный стенд испытаний изолирующих штанг и электрооборудования до 100 кВ (УВН, штанг, измерительных и электроизолирующих клещей, накладок).

3.2. Ограждение из алюминиевого профиля с защитной сеткой, высотой не менее 2 м, согласно плану помещения (см. Приложения 1) и предлагаемого поставщиком размещения испытательного оборудования в нем, с двумя входными дверями с предупреждающей световой и звуковой сигнализацией на каждом рабочем месте оператора, защитными конечными выключателями, электрозамками с механической блокировкой, наличием механических блокировок открытия дверей при снятых (отключенных) ЗН.

3.3. Электрошкаф автоматики силового питания 380/220 В и комплект соединительных кабелей.

3.4. Комплект средств индивидуальной защиты при проведении испытаний в составе – электроизолирующие перчатки, электроизолирующие коврики, боты, электроизолирующая штанга, комплект плакатов.

3.5. Комплект расходных и вспомогательных материалов для обеспечения работы стенда на один год.

3.6. комплект эксплуатационной документации (паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, заводской сертификат калибровки, методика поверки (калибровки), комплект методик проведения высоковольтных, низковольтных испытаний) – 1 комплект;

3.7. руководство на русском языке, с описанием всех функций и иллюстрациями, позволяющими эксплуатировать данный аппарат в электронном виде – 1 экз. и на бумажном носителе – 2 экземпляра.

4. Дополнительные требования:

4.1. Срок гарантии (включая все составляющие) должен быть не менее 2 лет со дня поставки в ОАО «Беларуськалий».

4.2. Методы испытаний средств защиты, используемых в электроустановках, поставляемым оборудованием должны соответствовать ТКП 290-2023.

4.3. Сервисный центр должен находиться на территории РБ.  Претенденты в своих предложениях должны отразить порядок исполнения гарантийных обязательств (при ссылке на сервисный центр иной компании на территории РБ, указать его адрес и предоставить документы, подтверждающие готовность указанного сервисного центра исполнять гарантийные обязательства Поставщика).

4.4. В предложениях претендентов должно быть отмечено о том, что в течение гарантийного срока будет обеспечена техническая поддержка (оказание технических консультаций, настройка оборудования в случае необходимости и т.п.) с временем реакции службы технической поддержки по телефону и электронной почте не более 48-ми часов, с прибытием технических специалистов на площади общества в случае необходимости в срок не более 3-х рабочих дней с момента сообщения Заказчика об отказе.

4.5. В предложениях должно быть отмечено, что ремонт или замена оборудования в период гарантии будет осуществляться продавцом в течение 15-ти рабочих дней с момента подачи заявки на сервисный центр продавца, или будет предоставлено оборудование на подмену.  Перевозка оборудования с территории ОАО «Беларуськалий» до места ремонта и возврат, а также перевозка подменного комплекта оборудования, должны осуществляться за счет Поставщика.

4.6. В предложениях должно быть отмечено, что оборудование будет   поставляться с руководством пользователя в бумажном виде на русском языке.

4.7. Наличие деклараций соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

4.8. В предложениях претендентов должна быть информация о содержании драгоценных металлов в изделии.

4.9. На момент изготовления и поставки оборудование должно быть внесено в Государственный реестр СИ РБ и иметь действующий сертификат Госстандарта РБ об утверждении типа СИ, свидетельство о государственной первичной поверке, выданное лабораторией, аккредитованной в РБ для поверки в сфере законодательной метрологии (или признаваемое в соответствии с решением Госстандарта РБ);

4.10. Поставщик должен предоставить методики поверки (калибровки) предлагаемого оборудования.

4.11.	Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

Предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки.

Начальник цеха

электроснабжения							А.О.Зиканов

Зам. начальника цеха

электроснабжения							Б.Я.Дзюбак

Зам. начальника цеха

электроснабжения							Р.В.Пашкевич

Начальник ЭТЛ								Е.В.Гарелов

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик

ОАО «Беларуськалий» 							А.А.Стельченко

Главный метролог –

начальник УА								О.М.Чечуха

Гарелов 75 24