ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на приобретение спектрофотометра 

для отдела технического контроля
1. Назначение: измерение оптической плотности, коэффициента пропускания жидких проб, расчета концентраций.

2. Технические характеристики:
рабочий спектральный диапазон измерений: 400 нм– 700 нм;

диапазон измерений коэффициентов пропускания: 0 % – 100 %;
диапазон измерений оптической плотности: от 0,0 Б до 3,0 Б;
абсолютная погрешность измерения коэффициента пропускания:
не более ± 0,5 %;
абсолютная погрешность измерения оптической плотности: не более ± 0,15 Б;
абсолютная погрешность установки длины волны: не более ± 1,0 нм;
спектральная ширина щели: не более 4,0 нм;
внутренняя программа проверки (диагностики) системы прибора;
автоматическая калибровка длины волны при включении прибора;
автоматический выбор длины волны при выборе метода измерений;
возможность создания пользовательских методов измерений;
наличие встроенного русифицированного программного обеспечения для количественного анализа;

наличие встроенного дисплея, отображающего установленные настройки и результаты измерений, наличие встроенной герметичной мембранной клавиатуры; 
автоматическое вычисление концентраций по созданным градуировкам;
встроенная память для сохранения методов измерений, градуировок, результатов измерений;

наличие универсального регулируемого держателя для прямоугольных кювет с длиной оптического пути от 10 мм до 50 мм;
время установки рабочего режима с момента включения не более 30 минут;
возможность замены элементов оптической схемы, источника излучения без   

дополнительной юстировки и настройки сервисными службами производителя;
эксплуатация прибора в течение установленного производителем срока службы, не требующая периодической настройки сервисными службами или производителем.

3. Условия  эксплуатации: температура  окружающей  среды  от + 10 оС до      + 25 оС, влажность воздуха макс. 80 % при + 25 оС, окружающая среда коррозионная и агрессивная.
4. Исполнение: стационарный прибор.

5. Срок службы: не менее 7 лет.
6. Требования к документации: 
инструкция по эксплуатации; техническая документация по обслуживанию и ремонту; паспорт; свидетельство о первичной государственной поверке лаборатории уполномоченной на проведение государственной поверки на территории Республики Беларусь, либо лаборатории, поверка которой признается на территории Республики Беларусь, с выполнением условий признания первичной поверки, указанным в Государственном реестре Республики Беларусь, пригодное для применения в сфере законодательной метрологии, сертификат утверждения типа СИ с описанием типа, методика поверки, утвержденная в установленном порядке. В технической документации должны быть отражены сведения о содержании либо отсутствии драгоценных металлов (золото, серебро, платина и др). Вся документация должна быть представлена на русском языке.
7. Требования к питанию: 230 В ± 10 % переменного тока, 50 ± 1 Гц.

8.  Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.

9.  Требования к сертификации: прибор должен быть внесён в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь.

10. Требования по комплектации: 
источники излучения – в количестве достаточном для работы прибора в течение всего гарантийного срока;
универсальный регулируемый держатель для прямоугольных кювет (если он съемный);

шнур электропитания;
руководство по эксплуатации на русском языке;

свидетельство о первичной поверке.
В техническом предложении должен быть приведён подробный перечень всех комплектующих.
11.  Предполагаемый срок поставки: ноябрь 2026 г.

12.  Количество: 1 шт.

13. Другие специальные требования: наличие сервисного и технического обслуживания на территории Республики Беларусь.

Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании. Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если: 
 оно не отвечает требованиям технического задания; 
не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании; 
участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.
Попович294077

