УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ОАО «Беларуськалий» ___________А.Б. Петровский «____»___________2025 г.

Мясоперерабатывающий комплекс

УСР и ЖКХ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №632 от 04.02.2025

на закупку расходомера лоткового, по объекту капитального строительства Р13.09. расположенного по адресу: солигорский р-н, Чижевичский с/с, 9, Метявичское шоссе проекта

| № п/п | Наименования: | Параметры: |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование СИ: | ультразвуковой расходомер MQU99-S с датчиком уровня или аналог; измерительный лоток Паршаля Р3 или аналог |
| 2. | Область применения: | Для коммерческого учета перекачки сточных вод МПК |
| 3. | Характеристики измеряемого продукта: |  |
| 3.1. | Продукт | Сточные воды |
| 3.2. | Температура | От 0…1000С |
| 3.3. | Плотность сточных вод | 0,89-1,6г/см3 |
| 4. | Технические требования: | Требуемые параметры: |
| 4.1. | Диапазон измерения: при измерении уровня до 2 м при измерении уровня до 4 м | 0-40, 0-80 см; 0-350 см; |
| 4.2. | Излучающий угол, °. | 10 |
| 4.3. | Точность измерения, % | 0,8 от диапазона |
| 4.4. | Температурный коэффициент, % / oC | +/- 0,03 |
| 4.5. | Температура окружающей среды, oC | от -20 до +60 |
| 4.6. | Влага защищенность, IP | 68 |
| 4.7. | Режим работы | непрерывный |
| 4.8. | Гарантия | 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию |
| 5. | Требования к поставщику: | Предоставить данные о содержании драгоценных металлов |
| 5.1. | Гарантийное обслуживание | Представительства компании или сервисный центр по предоставлению услуг на ремонт предлагаемого типа оборудования на территории РБ |
| 5.2. | Опыт эксплуатации | Претендентам-поставщикам необходимо предоставить предложения на оборудования имеющие опыт эксплуатации или положительный Акт испытаний в ОАО «Беларуськалий» |
| 5.3. | Требования к системе автоматизации, документации и сертификации | Автоматизированная система управления и контроля АСУ оборудования должна быть реализована на базе промышленного контроллера документация по эксплуатации, документация по ремонту, паспорт с указанием содержания ДМ и ДК, свидетельство о первичной поверке лаборатории, аккредитованной в РБ (либо признаваемое на территории РБ). Действующий сертификат Госстандарта РБ об утверждении типа СИ, описание типа, методика поверки. Средства измерений, датчики должны быть включены в Реестр средств измерений Республики Беларусь. Вся документация должна быть представлена на русском языке |
| 6. | Требование к комплекту поставки оборудования: |  |
| 6.1. | Расходомер лоткового типа | - ультразвуковой расходомер MQU99-S с датчиком уровня (длинна кабеля 4 м), соединительной коробкой, шкафом управления и диспетчеризации (IP65, УХЛ1), модулями грозозащиты в соединительной коробке и в шкафу, GSM-модулем в шкафу; - измерительный лоток Паршаля Р3 (нерж. сталь AISI 304с кронштейном для датчика уровня) |

Начальник МПК                                                                        С.Э. Бузун

Начальник управления – главный энергетик

ОАО «Беларуськалий»                                                             А.А.Стельченко

Начальник УА – главный метролог

ОАО «Беларуськалий»	      О.М. Чечуха

Главный инженер МПК                                                            Е.Г. Лахай

Инженер-энергетик МПК                                                         Ю.А. Тумаш

Мастер по ремонту оборудования МПК                                 А.Н. Мельников

Мельников

7377

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 632 |
| Дата регистрации | 04.02.2025 |
| Дата создания | 03.02.2025 |
| Вид документа | Внутренний |
| Журнал регистрации | Технические задания, заключения, приложения |
| Краткое содержание | ТЗ на расходомер лоткового типа по объекту кап. строительства |
| Статус документа | На исполнении |
| Контроль документа |  |
| Списан в архив |  |
| Дело № |  |

Резолюции и поручения

[Резолюция]   04.02.2025 (срок исп. 05.03.2025) Дубин Д.А.  (Начальник отдела/Отдел общезаводского оборудования)

[1] 05.03.2025 - Барейша Д.А. - Для организации закупки в соответствии с планом.

√			[Резолюция]   05.02.2025 (срок исп. 05.03.2025) Барейша Д.А.  (Начальник бюро/Бюро контрольно-измерительных приборов)

√				[2] 05.03.2025 - Статкевич А.М. - К исполнению

[ИСПОЛНЕНО]  10.02.2025   Статкевич А.М.