# Утверждаю

Главный инженер

ОАО «Беларуськалий»

________ А.Б.Петровский

«______» _________ 2025

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение спектрофотометра

для отдела технического контроля

- Назначение: измерение абсорбции растворов в видимой области спектра.

- Технические характеристики:

оптическая система: однолучевая;

спектральный диапазон: 320-1000 нм;

фотометрический диапазон: 0,0 - 3,0 единиц Абсорбции;

абсолютная погрешность коэффициента пропускания: не более 0,5 %;

погрешность установки длины волны: не более ±1 нм;

воспроизводимость установки длины волны: не более ±0,5 нм;

спектральная ширина щели: не более 4 нм;

наличие регулируемого 1-позиционного универсального держателя для прямоугольных кювет с длиной оптического пути 10, 20, 50 мм;

габаритные размеры: не более 500мм × 400мм (Д × Ш);

время установления рабочего режима с момента включения (прогрева прибора): не более 30 минут;

время непрерывной работы:  не менее 8 часов;

возможность замены элементов оптической схемы, источника излучения без дополнительной юстировки и настройки сервисными службами производителя;

стабильность сохранения калибровки длины волны, отсутствие необходимости в проведении периодической процедуры калибровки шкалы волн после перемещения прибора и перед поверкой;

встроенные микропроцессорная система управления прибором, наличие встроенного дисплея, отображающего установленные настройки и результаты измерений, наличие встроенной герметичной мембранной клавиатуры;

установка длины волны с помощью клавиатуры, обеспечивающей точное задание длины волны;

наличие встроенного программного обеспечения для количественного анализа;

возможность работы в режимах измерения оптической плотности, пропускания, концентрации (с пересчетом по известному фактору);

возможность построения многоточечной градуировочной зависимости;

наличие внутренней памяти прибора для сохранения градуировок и результатов измерений;

эксплуатация прибора в течение установленного производителем срока службы, не требующая периодической настройки сервисными службами или производителем.

- Условия эксплуатации: температура окружающей среды от +10 до +35 °С, влажность воздуха макс. 80 % при +35 °С, окружающая среда коррозионная и агрессивная.

- Исполнение: стационарный, независимое от ПК управление, материал корпуса и кюветного отделения прибора устойчив к действию кислот, щелочей и органических растворителей; большое кюветное отделение, наличие возможности легкого доступа оператора для проведения очистки кюветного отделения; возможность фиксации кюветы в держателе.

- Срок службы: не менее 7 лет.

- Требования к документации: инструкция по эксплуатации, техническая документация по эксплуатации, обслуживанию и ремонту, паспорт, принципиальные электрические схемы со спецификациями, свидетельство о первичной государственной поверке лаборатории уполномоченной на проведение государственной поверки на территории РБ, либо лаборатории, поверка которой признается на территории РБ, с выполнением условий признания первичной поверки, указанным в Государственном реестре РБ, пригодное для применения в сфере законодательной метрологии, сертификат утверждения типа СИ с описанием типа, методика поверки, утвержденная в установленном порядке. В технической документации должны быть отражены сведения о содержании либо отсутствии драгоценных металлов (золото, серебро, платина и др). Вся документация должна быть представлена на русском языке.

- Требования к питанию: 230 В (±10) % переменного тока, 50 Гц.

- Гарантийный срок: не менее 24 месяцев.

- Требования к сертификации: прибор должен быть внесён в Реестр средств измерений Республики Беларусь.

- Требования по комплектации и ЗИП:

на каждый прибор:

источники излучения – в количестве достаточном для работы прибора в течение всего гарантийного срока, из расчета 1 источник излучения на 6 месяцев. В случае, если источник излучения имеет больший эксплуатационный период – подтвердить документально;

1-позиционный универсальный регулируемый держатель для прямоугольных кювет (если он съемный);

шнур электропитания;

стеклянная кювета с длиной оптического пути 10 мм – 4 шт;

стеклянная кювета с длиной оптического пути 50 мм – 4 шт;

руководство по эксплуатации на русском языке;

свидетельство о первичной поверке.

В техническом предложении должен быть приведён подробный перечень всех комплектующих.

- Требования по монтажу и наладке: поставщик обязан произвести запуск оборудования.

- Предполагаемый срок поставки: 2025 год.

- Количество: 2 шт.

- Другие специальные требования: наличие сервисного и технического обслуживания на территории Республики Беларусь.

Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании. Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

оно не отвечает требованиям технического задания;

не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.

| ##### Начальник отдела ##### технического контроля | Л.В.Скавронская |
| --- | --- |
| ###### Начальник управления автоматизации- ###### главный метролог | О.М.Чечуха |

Щербаченя 29 72 56