# УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Беларуськалий»

_________________ А.Б.Петровский

«____» _____________ 2025

Техническое задание

на приобретение средства измерения  спектрофотометра

для центральной лаборатории на 2025 год

| № п/п | Требования |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Назначение | Прибор предназначен для измерения коэффициента пропускания или оптической плотности растворов |
| 2 | Технические требования к оборудованию | Спектральный диапазон, нм: от 315 до 1000 |
|  |  | Погрешность установки длины волны, нм: не более ± 1 |
|  |  | Воспроизводимость установки длины волны, нм: ± 0,5 |
|  |  | Спектральная ширина щели: 4 нм |
|  |  | Диапазон измерений - оптической плотности: от 3,000 до 0,000 Б - коэффициента направленного пропускания, %: от 0 до 100 |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении спектральных коэффициентов направленного пропускания: ± 0,5 % |
|  |  | Источник света: галогенная лампа |
| 3 | Специальные требования | Кюветное отделение позволяющее устанавливать держатель для кювет длиной от 5 до 100 мм |
|  |  | Программная установка длины волны |
|  |  | Наличие встроенного USB-интерфейса и функция USB-контроля для подключения принтера или персонального компьютера с принтером; встроенная память для сохранения данных без ПК; внешний USB-накопитель |
|  |  | Встроенный режим количественного анализа с построением градуировок по стандартным образцам или вводимым коэффициентам |
|  |  | Сохранение в памяти прибора до 200 групп данных и до 200 градуировочных кривых |
|  |  | Программное обеспечение для ПК в комплекте: - количественный анализ (создание и сохранение градуировок, анализ на основе созданных градуировок с автоматическим расчётом концентраций и статистических параметров, сохранение полученных данных, печать протокола в стандарте GLP); - кинетический анализ (изменение оптической плотности в течение заданного периода времени); - ввод данных в Excel |
| 4 | Условия эксплуатации | Температура окружающей среды: от плюс 10 °С до плюс 35 °С |
|  |  | Относительная влажность: от 20 % до 80 % |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5 | Электрические характеристики | Напряжение: 230 В  10 % |
|  |  | Частота: (501) Гц |
|  |  | Потребляемая мощность: не более 1500 ВА |
| 6 | Требования к обслуживанию | Шеф-монтаж и обучение персонала навыкам работы на приборе |
|  |  | Наличие сервисного центра на территории РБ для выполнения гарантийного обслуживания и возможности проведения ремонта и послегарантийного обслуживания. |
| 7 | Требования к документации | Вся документация должна быть представлена на русском языке. Комплект документации: - инструкция (руководство) по эксплуатации и ремонту; - паспорт с указанием содержания ДМ и ДК; - свидетельство о первичной государственной поверке лаборатории уполномоченной на проведение государственной поверки на территории РБ, либо лаборатории, поверка которой признается на территории РБ, с выполнением условий признания первичной поверки, указанным в Государственном реестре РБ (шифр поверительного клейма, методика поверки и др.); - сертификат Госстандарта РБ об утверждении типа СИ (копия); - методика поверки и описание типа (СИ должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений РБ). |
| 8 | Комплектация | Набор кварцевых кювет с толщиной поглощающего 10, 20, 100 мм – по 4 шт. |
|  |  | Набор соответствующих держателей для кювет |
|  |  | Другие необходимые материалы по предложению поставщика – в количестве, обеспечивающем бесперебойную работу в течение года |
| 9 | Количество | 1 шт. |
| 10 | Срок поставки | III кв. 2025 года |
| 11 | Гарантия | Не менее 12 месяцев |
| 12 | Другие специальные требования к предложению | В предложении обязательно указывать недвусмысленный ответ на каждый пункт технического в последовательности, изложенной в техническом задании. Предложение, не содержащее ответы на все вопросы технического задания, считается не соответствующим. Вместе с предложением должна быть предоставлена техническая документация, подтверждающая достоверность приведенной в предложении информации |

#### И.о.начальника ЦЛ                                                                                      В.Ф.Курбыко

Согласовано:

### Начальник УА – главный метролог					О.М.Чечуха

Зам. начальника УА по метрологии 					Д.П.Кальченко

Пинчук 29 87 42