ПРИЛОЖЕНИЕ к документации на закупку анемометров
По лоту №1
Типовое техническое задание № 2.8

на приобретение переносных рудничных анемометров

1 Назначение СИ: предназначен для измерения скорости воздушного потока в соляных подземных горных выработках опасных по газу метану.

2 Условия эксплуатации: температура окружающей среды от 5 (С 
до 35 (С. Измеряемая среда – рудничный воздух. Содержание соляной пыли 
в рудничной атмосфере до 2 г/м3.

3 Метрологические и технические характеристики.

3.1 Метрологические характеристики: 

-  диапазон измерения: от 0,2 до 30,0 м/с;

- пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений скорости воздушного потока: ± (0,1 + 0,05·V) м/с, где V – измеренное значение скорости воздушного потока, м/с.

3.2 Технические характеристки:

- исполнение: особовзрывобезопасное I Ex ia;

- степень защиты корпуса: не ниже IP 65, коррозионно-стойкий ударопрочный корпус;

- требования к питанию: автономное с зарядным устройством, время непрерывной работы не менее 15 ч;

- вес прибора: не более 1,5 кг;

- дополнительные требования: выходные сигналы, интерфейсы: интерфейс для связи с компьютером, местный графический ЖК-дисплей, память не менее чем на 1 000 измерений фактических значений;

- срок службы: не менее 5 лет;

- гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев.

4 Требования к сертификации – на момент поставки анемометры должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь.

5 Требования к документации:

- паспорт, информация о содержании ДМ и ДК; 

- свидетельство о первичной государственной поверке лаборатории уполномоченной на проведение государственной поверки на территории Республики Беларусь, либо лаборатории, поверка которой признается 
на территории Республики Беларусь, с выполнением условий признания первичной поверки, указанным в Государственном реестре Республики Беларусь (шифр поверительного клейма, методика поверки и др.); 

- документация по эксплуатации и ремонту (руководство 
по эксплуатации), включая принципиальные (функциональные) схемы;

- сертификат об утверждении типа СИ, описание типа, методика поверки; 

- вся документация должна быть представлена на русском языке.

6 Количество: согласно плану закупок (заявок).

7 Требования по комплектации: 

- комплект аккумуляторов;

- зарядное устройство; 

- футляр с ремнем для переноски прибора на плече;

- удлиняющая штанга L = 1,5 м.

8 Другие требования.

Наличие сервисного центра по обслуживанию и ремонту на территории Республики Беларусь.

Техническое предложение должно содержать ответы на все требования 
в последовательности, изложенной в техническом задании.

Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все требования, изложенные в техническом задании;

- участник, приславший предложение, отказался исправить выявленные
в нем ошибки или неточности.
По лоту №2

                             Техническое задание № 4743 от 03.09.2026

на приобретение анемометров сигнальных для СОФ Петриковского РУ

1. Назначение СИ: для измерения скорости ветра на отвалообразователях отделения солеотвала.

2. Условия эксплуатации: 

относительная влажность воздуха –

для датчика скорости ветра не более 95 %,

для блока контроля не более 90 %;

температура воздуха –

для датчика скорости ветра от минус 35 (С до плюс 45 (С,
для блока контроля от минус 35 (С до плюс 45 (С.
3. Технические требования:

диапазон измерений скорости воздушного потока: от 3,0 до 32,0 м/с;

предел допускаемой основной погрешности измерения скорости воздушного потока: не более ±(0,5+0,05V) м/с, где V-измеряемая скорость ветра в м/с;

диапазон установки порогов срабатывания:

сигнализации по скорости ветра от 10 до 32 м/с;

исполнение раздельное (датчик скорости, измерительный пульт);

длина двухжильного экранированного кабеля от датчика скорости до измерительного пульта: не менее 10 метров;

электрическое питание: от сети напряжением 230 В ± 10 %, частотой (50 ± 1) Гц; 

потребляемая мощность: не более 3 В·А.

4. Режим работы: непрерывный.

5. Исполнение: для датчика скорости ветра не хуже IP-54, коррозионно-стойкий корпус; для блока контроля: не хуже IP-50, коррозионно-стойкий корпус; устойчив к воздействию вибрации.

6. Срок службы: не менее 7 лет.

7. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.

8. Срок поставки: 2027 год.

9. Количество: 1 штука.

10. Требования к документации и сертификации: техническая документация по эксплуатации и ремонту, включая принципиальные (функциональные) схемы, паспорт с указанием содержания ДМ и ДК, свидетельство о первичной государственной поверке лаборатории уполномоченной на проведение государственной поверки на территории Республики Беларусь, либо лаборатории, поверка которой признается на территории Республики Беларусь, с выполнением условий признания первичной поверки, указанным в Государственном реестре Республики Беларусь (шифр поверительного клейма, методика поверки и др.), сертификат Госстандарта Республики Беларусь об утверждении типа СИ, описание типа, методика поверки (СИ должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь). Вся документация должна быть представлена на русском языке.

11. Другие специальные требования:

срок службы крыльчатки должен соответствовать полному сроку службы прибора;

наличие поверочной лаборатории на территории Республики Беларусь;

наличие сервисного центра по обслуживанию и ремонту на территории Республики Беларусь;

ремонтопригодность.

Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, приславший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.
По лоту №3

Техническое задание №5094 от 25.09.2026
на приобретение средства измерения – переносного анемометра

 для центральной лаборатории 

	№ 
	Требования

	1
	2
	3

	1
	Назначение СИ
	Измерение скорости движения воздуха

	2
	Требования к оборудованию
	Диапазон измерений:

от 0,1 до 10,0 м/с

	
	
	Пределы допускаемой погрешности измерения:
(д.и. от 0,1 до 0,5 м/с) – не более ± (0,06+0,05 V) м/с

(д.и. св.0,5 м/с) - не более ± (0,1+0,05 V) м/с,

где V – измеренное значение скорости воздушного потока.

	
	
	Автоматическая запись измерений значения скорости воздушного потока.

	3
	Специальные требования
	Питание автономное с зарядным устройством 

	
	
	ЖК-дисплей

	
	
	Коррозионностойкий, ударопрочный корпус

	
	
	Масса анемометра не более килограмма

	
	
	Измерительная головка, лопасти должны быть дополнительно защищены от воздействия агрессивной среды

	
	
	Конструкция должна обеспечивать защиту подшипников анемометра в запыленной среде

	4
	Условия эксплуатации
	Температура окружающей среды от 5 оС до 40 оС

	
	
	Относительная влажность от 15 % до 95 %

	
	
	Футляр (чехол, сумка) с ремнем для переноски прибора на плече

	
	
	Комплект аккумуляторов

	
	
	Зарядное устройство (напряжение питающей сети 230 В ± 10 %, частота (50 ± 1) Гц)

	
	
	Программное обеспечение для настройки.

	5
	Требования к документации
	Техническое описание и сервисная документация, инструкция по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, паспорт.

	
	
	Свидетельство о первичной поверке лаборатории уполномоченной на проведение государственной проверки на территории Республики Беларусь, либо лаборатории, поверка которой признается на территории Республики Беларусь, с выполнением условий признания первичной поверки, указанным в Государственном реестре Республики Беларусь (шифр поверительного клейма, методика поверки и др.);

Сертификат Госстандарта Республики Беларусь об утверждении типа СИ (копия), описание типа, методика поверки (СИ должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь).

Вся документация должна быть представлена на русском языке.

	
	
	Информация о наличии ДМ и ДК

	6
	Количество
	5 штук

	7
	Срок поставки
	2027 год

	8
	Гарантийный срок
	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию


